	附件：
红河县紧密型县域医疗卫生共同体 宝华镇卫生院医疗能力服务提升设备 采购需求参数表

	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价
	报价
	备注

	1
	血常规分析仪（自动五分类血液分析仪）
	1、工作原理：半导体激光流式散射细胞技术检测WBC，电阻抗法测量RBC、PLT，环保无氰化物检测HGB；
2、测速：≥80样本/小时；
3、▲报告参数：≥34项参数，≥4个散点图，≥2个直方图；
4、▲异常细胞：支持检测巨大未成熟细胞及异型淋巴细胞；
5、▲模式选择：支持全血、末梢全血、预稀释三种不同类型的样本检测，支持CBC+DIFF模式和CBC模式； 
6、质控方法：提供两种质控方法：L-J 质控和 X-B 浮动均值法质控；
7、校准：为得到准确的测量结果，提供三种校准方式：人工校准、校准物校准和新鲜血校准；可校准 WBC、RBC、HGB、MCV、PLT 中的全部或部分参数；
8、样本量：≤20微升；
9、▲进样方式：支持开放进样/自动进样，自动进样装载台可装载≥50个样本；
10、▲溶血剂种类：2种；
11、▲试剂放置：内置；
12、显示屏：10.4寸彩色显示屏，触摸屏操作，同屏显示所有参数和直方图；
13、LIS连接：可连接LIS系统；
14、异常报警：具有堵孔、压力异常检测报警功能；对测试结果进行分析，发现异常细胞并进行报警，如白细胞分类散点图异常报警、红细胞双峰报警、血红蛋白异常报警等；
15、▲参考范围设置：提供 5 个内置参考组和 5 个自定义参考组供操作者进行选择和设置；
16、▲打印方式：外接多种型号打印机，多种报告格式任选；
17、体系认证：制造厂家通过TUV、CMD质量管理体系认证；注：“▲”是重要参数；配置打印机。
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	2
	电解质分析仪（电解质检测仪）
	1、技术特点：
1-1、自检功能，故障解决提示；
1-2、吸样后 30 秒内出结果；
1-3、最小样品量：65μl；
1-4、自动校正功能，方便急诊测试；
1-5、高、中、低值质控线性调整功能；
1-6、保存 300 例质控数据，能对不同批号的质控样品进行统计；
1-7、斜率与均差双参数校正，确保线性和准确性；
1-8、★特设操作帮助，指导用户自行解决故障；
1-9、增加数字健，操作更简单；
1-10、全程自动分段清洗，确保无交叉感染；
1-11、自动一点及两点定标，附加人工定标功能；
1-12、★一体化试剂包，降低了生物污染的风险，符合环保要求；
1-13、★1200 例样品数据保存，包括测试日期、时间、编号及异常情况记录；
1-14、电极维护保养提示；
1-15、RS232 电脑联机接口；
2、样品种类：血液；
3、★测量范围及精度：
	项目
	范围
	精密度(CV 值)

	K+
	(0.5～15.0)mmol/L
	≤1.0%

	Na+
	(20～200)mmol/L
	≤1.0%

	Cl-
	(20～200)mmol/L
	≤1.0%

	Ca2+
	(0.3～5.0)mmol/L
	≤1.5%

	pH
	6.0～9.0
	≤1.0%


4、工作条件：工作温度：5℃—40℃；相对湿度：≤85%。
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粪便常规、粪便隐血（全自动粪便分析仪）

	技术参数：
	序号
	性能
	性能要求

	1
	检测速度
	检测速度 ≥ 79个标本/小时（提供CFDA检测报告证明仪器速度达到此标准）

	△2
	检测通道
	流动石英计数池，通道数≥2通道

	3
	样本稀释方式
	≥5种以上稀释方式

	4
	金标项目报告格式
	可定性和半定量报告模式

	5
	显微镜物镜
	显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能

	△6
	金标卡孵育检测通道
	≥20个独立检测单控孵育通道位，立体式多通道设计

	△7
	混匀方式
	旋转混匀，混匀旋转速度可调

	8
	预设拍摄图片数量
	可预设拍摄≥176视野，亦可自定义拍摄视野数目

	△9
	吸样方式
	吸样针从上往下穿刺，在采集杯中间吸样

	10
	有形成分检测
	检测红细胞、白细胞、真菌、虫卵等成分

	11
	隐血化学物质检测
	粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。（提供产品注册证和CFDA检测报告，证明仪器可做金标项目并自动识别）

	12
	金标检测项目
	仪器可同时一次性吸样检测项目≥5个

	△13
	金标孵育时间
	标本一次吸样后仪器主机能满足同时≥3个不同时间点的检测：
粪便隐血设定4分钟，轮、腺病毒检测设定12分钟，HP检测设定10分钟，以上项目可以在多个不同反应时间点同时检测，使免疫学的结果更准确

	14
	标本送样量
	待检区容纳标本数≥50个，轨道式进样 

	△15
	进样装置
	自动进样，进、出样位有密封罩全密封

	16
	急诊功能
	仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理

	△17
	金标检测功能
	≥5个卡盒，试剂位≥5个，批量标本间仪器可同时设定并检测≥3个不同反应时间的项目，根据免疫学反应的特性，粪便隐血设定3-5分钟，轮、腺病毒设定10-15分钟，幽门螺杆菌设定10-15分钟

	△18
	采集杯滤网
	≥2层滤网

	△19
	采集杯腔体
	≥3个腔体

	20
	图片拍摄方式
	每个视野最多可拍摄≥8层图片

	△21
	粪便有形成分质控品
	注册仪器相同厂家的粪便有形成分质控品（提供注册证）

	△22
	FOB和转铁蛋白非定值质控品
	配套与仪器相同厂家FOB和转铁蛋白非定值质控品（提供药检所检测报告）

	△23
	质控功能模块
	软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作

	24
	通信功能
	真正具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），不需人工扫码，实现无人值守

	25
	条码功能
	仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能


 注：带“△”为重要参数；
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	4
	吸痰器
	一、规格参数 
1、高负压，低流量； 
2、电源电压：A220V±22V； 
3、频率：50Hz±1Hz； 
4、输入功率：120V； 
5、极限负压值:在 0.075MPa~0.09MPa 范围内； 
6、负压调节范围：在最小负压值至极限负压；值内连续可调，最小负压值≤0.01MPa； 
7、最大瞬时抽气速率：≥15L/min； 
8、熔丝管:F1.6AL250V，5x20； 
9、贮液瓶:1000mL，一只； 
10、噪声：≤65dB (A)； 
11、净重:3.8kg； 
12、外形尺寸：XT-01 370*210*240mm；XT-02 400*200*240mm；XT-03 400*210*240mm； 
13、使用期限:正常使用条件下有效期不少于 5 年(易损易耗件除外) 
二、要求：
1、非 AP/非 APG 设备（不能有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备）； 
2、运行模式：间歇加载连续运行(运行 30 分钟，停机 30 分钟)； 
3、电气要求：II 类设备，B 型应用部分； 
4、防进液等级：IPXO； 
三、正常工作条件 
1、环境温度范用:+5℃~+35℃； 
2、相对湿度范:30%~75%； 
3、大气压力范围:700hPa--1060hPa； 
4、注意:当储运温度低于 5℃时，使用前应将设备在正常工作湿度环境中放置 4h 以上； 
四、配置清单 
1、吸引软导管（长度 2m，7*12)：1根； 
2、熔丝管(FL.6AL250V，5*20)：2只； 
3、空气过滤器：2只； 
4、说明书、保修卡、合证各1份；
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手术无影灯（冷光立式五孔手术无影灯）




	技术参数：
一、设备认证：
①通过YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016医疗器械质量体系认证；
②通过GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015质量体系认证；
③通过GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系认证；
④通过GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证；
⑤国家高新技术企业；   
⑥产品通过CE、FDA认证；    
⑦中国驰名商标； 
二、技术规格：
照度                ≥60,000lx；    
色温                4000±500K；
显色指数            100≥Ra≥85；
光束深度            ≥500mm；
灯头直径            500mm；
总辐照度与照度比值：＜6mW/m2lx；               
灯泡额定电压        AC 24V；
输入功率            40±10﹪VA；
三．产品材质及性能要求：
1.采用进口的LED冷光源作为手术照明；
2.灯头体罩壳采用优质铝板液压成型，其它部分采用优质钢材，表面粉末喷涂；
3.带刹车可移动装置，不受场地限制，移动方便；
四．基本配置
底    座           1件                 
立柱下管           1件
立柱上管           1件               
灯 头 体           1件
平 衡 箱           1件               
手    柄           1件
灯    泡           20只                
保 险 丝           2个
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	洗胃机
	技术参数：
1、采用自主研发的膜片泵作为冲液和吸液的动力源，并通过压力传感器和cpu控制，使冲、吸转换更可靠；
2、采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠；
3、气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护更便捷；
4、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展；
5、本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态；
6、具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式；
7、造型轻巧、安全可靠、操作方便、能耗少、噪音低；
7.1流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）；
7.2自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml）/次；注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次；
7.3正、负压力设定范围：47kPa~67kPa；
7.4电源：~220V 50Hz；
7.5输入功率：110VA；
7.6噪音：≤65dB（A）；
7.7毛重：12.5kg  净重：10kg；
配置专用台车。
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	经皮黄疸测试仪
	技术参数：
1、技术要求
应用光纤技术和光电子信息处理技术及计算机技术，主要由光纤探头、高压电路、控制电路、内部电源组成。体积小、重量轻、操作简单、检测快捷安全，可以通过新生儿皮肤外表快速无创测定其与血清胆红素浓度相关的经皮胆红素值。
2、检测原理
依据蓝色和绿色两种不同波长光波之间的差与新生儿血清胆红素浓度间呈良好的线性相关系。即一定的经皮值对应一定的血清胆红素浓度。当黄疸仪的探头置于婴儿的前额或胸骨部，轻轻下压，即触动电源，仪器内的氙管被激发光，经光纤探头的外环照射到皮下组织，其反射光经光纤探头内芯，被光学系统接收，经数据处理后显示在黄疸仪的显示屏上，即可读数，单位为mg/dl。根据经皮值大小的变化能判定血清胆红素浓度的变化，从而有效地对新生儿黄疸实行动态监测。
3.主要技术指标
测量方式：氙闪光灯为光源的光反射式，蓝、绿光比较；
显    示：三位数码管显示直接测量得到的血清胆红素浓度；
          显示单位为mg/dl；
光    源：氙闪光灯；
电    源：DC4.8V可充电电池组；
体    积：165mm×65mm×38mm；
重    量：含电池重350g；
示值精度：检测板白色屏 00.0+1.0；黄色屏 20.0±1.0；
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	便携式心电监护仪
	技术参数：
一、监护参数
心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、12导心电（选配）、血氧（选配）、血压（选配）、旁流呼吸末二氧化碳（EtCO2）（选配）；
二、显示  
1.★屏幕尺寸：5英寸彩色显示屏，分辨率：800×480；
2.★标配触摸屏，并具有锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态；
3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能；
4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断；
5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势；
6.支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表；
三、数据存储、回顾
1.150小时趋势图/表存储回顾；
2.1200组无创血压测量回顾；
3.3导/5导：48小时全息波形；12导：35小时全息波形；
4.200组报警事件/心律失常事件回顾；
5.具备Micro USB数据接口，可将机内存储设备上的数据导出；
四、性能特点
1.★重量<1.5 kg，配有一体式防滑提手，便于移动使用，防水等级IP44,专门为病人转运监护而设计；
2.适用于院外转运环境，包括救护车的转运，要求符合：  
1)EN 1789：2007地面救护车标准；
2)外壳防护等级符合 IEC/EN 60529 规范；
3)★防护等级IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用；
4)幅射抗扰 20 V/m 符合 EN ISO 9919 (SpO2)与 EN ISO 21647 (CO2) 规范；
3.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护；
4.★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求；
5.★共模抑制比：弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB；
6.具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能；
7.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；
8.分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息；
9.★技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯）；
10.全面适用于成人、小儿、新生儿；
11.支持选配12导心电诊断功能；
12.可选配血氧模块；
13.可选配血压模块；
14.可选配旁流呼吸末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶；
15.★标配可充电锂电池，续航时间≥5.5H，支持在不开机情况下查看电池电量；
16.★具MEWS评分功能,可快速评估病人病情；
17.通过CE认证；
18.通过FDA认证；
19.通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证；
基础配置需额外加一套原厂原装导联线（心电导联线、血压袖带、血氧探头）作为备用；
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全自动凝血测试仪
	技术参数：
1、测试方法：凝固法、免疫比浊法、发色底物法；
2、测试项目：常规四项、D-二聚体、FDP、AT 等所有凝血相关检测项目；
3、测试速度：≥ 200Ts/h，具有 PT 演算 FIB 功能;
4、测试位：凝固法、免疫比浊法、发色底物法：1～4组（选配）;
5、预温位：20个，测试杯37℃恒定预温;
6、试剂位：21个，倾斜式冷藏试剂位，避免试剂浪费;
7、样本位：≥35个，可互换式样本位;
8、加样系统：采用XYZ 三维加样系统，可高速并行工作;加样针 1 组；具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能;
9、测试杯：≥1000个;
10、工作区设置了便于操控的LED照明系统;
11、报警功能：测试结果异常报警及自动重复测试功能；试剂不足时加样针自动换位或报警功能；测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖报警功能;
12、人性化设计：具有LED照明系统;
具有自动加样和人工加样双重模式测试功能;
具有多点定标、质量控制管理功能;
具有仪器与LIS双工通讯功能及开放式自定义报告单模式;
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	合计（大写）：
	小写：

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保2年，部分设备延长质保期详见参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；设备生产日期必须为招标本年度或近三个月内生产。      
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。
7.投标人需提供产品相关说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测、防护预评价、防护控制效果评价、安全性评价的，需提供相关报告/证书。
                                                                                                                                  

	

	

	

	


 


