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红河县紧密型县域医疗卫生共同体洛恩乡卫生院中医康复科医疗设备采购需求参数表

	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价
	报价
	备注

	1
	超声波治疗仪
	1、输入电压：220V±22V。
2、输入频率：50Hz±1Hz。
3、输入功率：50VA。
4、输出通道：单路输出。
5、显示方式：液晶显示。
6、声工作频率：1MHz±10%。
7、输出模式：
a）连续输出；
b）断续1：输出1s，间歇1s；
c）断续2：输出0.5s，间歇0.5s；
d）断续3：输出0.3s，间歇0.3s。
8、有效声强：0～1.5W/cm²。
9、定时范围：1～30min。
10、尺寸：380×310×135mm。
11、最大输出功率：6W，允差±20%。
12、有效辐射面积：4cm²。
13、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。
14、波束类型：准直型。
	1
	台
	22000
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	2
	多功能训练器（四件组合）
	规格：1800×1450×1800mm。
用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围。
组件：肩关节回旋训练器、前臂旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合。
	1
	台
	3800
	
	
红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	3
	颈腰椎治疗多功能牵引床
	1、电源电压：220V，50Hz。
2、额定输入功率：100VA，允差±15%。
3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。
6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。
9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。
10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。
12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°。
13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。
14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。
15、20种治疗方案存储并读取。
16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。
	1
	台
	25000
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	4
	红外光灸疗仪
	工作原理
利用红光的光化学作用照射于患处，使组织温度升高，毛细血管扩张，血流加快，增加细胞的新陈代谢，促进细胞合成，增加细胞的吞噬功能，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛的作用。
技术参数
1、光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。
2、灯珠：10×10矩阵排布，100颗/治疗头，功率100W。
3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。
4、时间记忆：根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。
5、能量调节：三级能量调节。
一级：有效红光辐照度为21mW/cm²，允差±25%。
二级：有效红光辐照度为34mW/cm²，允差±25%。
三级：有效红光辐照度为60mW/cm²，允差±25%。
6、波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。
▲7、光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时＞60mW/cm²。
8、操作面板：7英寸液晶触摸屏。
▲9、辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。
●10、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。
11、支臂结构：气弹簧结构，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。
12、支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°，允差10%。
13、灯头设计：三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。
14、安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。
15、漏电保护：具有自动漏电保护功能。
16、红光穿透：穿透皮肤8～10mm，直至真皮层。
适应范围
适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
	1
	台
	25000
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	5
	训练床
	1、供电电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。
2、额定输入功率：240VA。
3、外形尺寸（长宽高）：2020×1240×500～1000mm，允差5%。
4、床面升降范围：0～500mm，允差±30mm。
5、床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±3mm/s。
6、最大起升重量：200kg。
7、控制开关：配有手柄和脚踏开关，可点动操作。
8、起升下降行程长，无噪音，运行平稳。
	1
	台
	20000
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	6
	离子导入仪
	工作原理
根据生物电药导理论，仿生论，热敷医学，中国古典中医医学及现代微电脑技术，具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。
技术参数
1、主机产品尺寸（长宽高）：420×360×230mm，允差±10%。
2、治疗模式：按摩、导入。
按摩输出：对称脉冲波形，幅度差不大于2V。
导入输出：非对称脉冲波形。
3、输出通道：四通道输出。
4、中频载波波形：正弦波。
5、调制波波形：方波。
6、输出频率：中频载波频率：2000Hz±10%；调制波频率：75Hz±10%。
7、调幅度：35%～65%。
8、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。最大输出电流：55mA，允差±10%。
9、定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。
10、电极片辅助温热温度：43℃，允差±3℃。
11、具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。
适应范围
适用于临床定向透药治疗。
	1
	台
	28800
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	7
	训练用阶梯
	规格：3350×830×1350～1550mm。
扶手杠调节范围：0～200mm。
扶手杠侧向额定载荷：70kg。
阶梯额定载荷：135kg。
用途：用于患者恢复日常上下楼功能。
阶梯台高度：100mm、120mm。
中间台高度：600mm。
材质：型材、多层板、地板革。
结构形式：阶梯、扶手。
	1
	套
	3000
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	8
	平行杠
	规格：3500×1160×780～1250mm。
矫正板坡度：15°。
杠杆直径：φ38mm。
杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±20mm。
额定载荷：135kg。
用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。
材质：型材、多层板、橡胶、地板革。
结构形式：底架、扶手、矫正板。
	1
	套
	2500
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	9
	矫正镜
	规格：930×650×1840mm。
镜面玻璃厚度：5mm。
用途：各种姿势矫正训练。
	1
	套
	1200
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	10
	红外线治疗仪
	1、样式及特点：灯管加热、快速升温、立式、照射头为大头。
2、计时方式：机械定时(0-60′)及常通。
3、转头为自动锁扣,正面转动时无需松紧旋钮。
4、设备倾倒可自动断电。
5、可根据需要设定时间。
6、支臂灵活,多段可调,便于调节角度。
7、底座加重,自带滑轮及滑轮锁。
8、电压：220V
9、功率：300W
10、频率：50Hz
11、光谱波长：2-25μm
12、辐射板直径：φ166mm
13、活动臂伸缩范围：0-600mm
14、俯仰角：270°
15、转角：360°
	2
	台
	620
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	11
	电针治疗仪
	工作原理
在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。
技术参数
1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。
2、额定输入功率：8VA。
3、输出通道：五路输出，独立可调。
4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。
5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。
6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。
7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。
8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。
9、治疗时间：30min。
适应范围
适用于颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤、骨关节疾病、创伤性疼痛及神经促通等，与针灸联合治疗各类疾病，广泛应用于各临床科室和机构。
	4
	台
	750
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	12
	肱四头肌训练椅
	1、规格：1060×1050×1160mm。
2、座垫高度：660mm。
3、扶手内侧宽度：600mm。
4、升降支架调节范围：0～130mm
5、小腿垫调节范围：0～470mm。
6、助力手柄调节范围：0～280mm。
7、小腿支架摆动角度：不小于120°
8、座位额定载荷：135kg。
9、座位垫水平放置时额定载荷：55kg。
10、配重块质量：1.8kg。
11、配重块数量：4块。
12、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。
13、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。
14、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。
	1
	套
	2600
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	13
	上肢协调功能练习器（手腕）
	规格：800×200×410mm。
材料：木制、不锈钢。
用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。
材质：多层板、不锈钢、橡胶。
结构形式：底座、手柄、训练曲线架。
	1
	套
	12500
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	14
	肢体康复器
	规格：490×320×290mm。
输入电压：220V，50Hz。
功率：70W。
用途：改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力及协调性训练。
材质：塑料、型材、橡胶。
结构形式：底座、主架、脚蹬。
	1
	套
	3200
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	15
	握力球
	用途：手部的握力训练1产品材质：TPR2 产品颜色：蓝色3 产品尺寸：5.5*4.4CM4 产品重量：45g
	1
	套
	200
	
	红河县洛恩乡卫生院（康复科）

	合计（大写）：
	小写：

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。           
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。 
7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。                                                                                                                            

	

	

	

	



注：此参数表为洛恩乡卫生院提供。



