| 红河县紧密型县域医疗卫生共同体 石头寨乡分院医疗设备 采购需求参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 计量单位 | 最高限价 | 报价 | 备注 |
| 1 | 动脉硬化检测仪 | 1 适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 2 技术（技术参数和功能）要求及配置： 2.1 技术参数 2.1.1 ★可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况 2.1.2 可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度） 2.1.3 其他检测参数： DBP(舒张压)(四肢) MAP％(平均动脉压) AI(反射波增强指数) SBP(收缩压)(四肢) UT(脉波上行时间) BMI(体格指数) PP(脉压差)(四肢) PVR(脉搏体积记录) 2.1.4 ★血压测量方式：示波法（单肢、单侧、四肢同步均可测量） 2.1.5 操作系统：安卓操作系统 2.1.6 临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究 2.1.7 标配电池：6400mAh容量，支持4小时以上连续检测；待机可长达9小时以上 2.1.8 可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。 2.1.9 在线升级： OTA免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷 2.1.10 ★全触摸屏操作 2.1.11 ★可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备（提供证明材料），自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。 2.1.12 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口（提供证明材料），将检测数据传输至各医院网络系统 | 1 | 台 | 59000 |  |  |
| 2 | 感觉阈值检测仪 | - 检测参数 ★1.1振动加速度峰峰值范围：0～25m/s2；振动加速度峰峰值误差：±12%以内； 1.2接触压力范围：0～450g；接触压力误差：±7g以内； ★1.3 振动电路电压范围：0V～48V；步进：0.1V；误差：±6%以内振动加速度峰峰值范围：0～25m/s2；振动加速度峰峰值误差：±12%以内； ★1.4振动头频率：100Hz；频率误差：±5%以内 1.5振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，无线连接； 1.6主机重量＜0.8kg； - 软件参数 2.1检测项目：四肢感觉神经检测以及足部感觉神经检测； ★2.2检查方法：自动、手动两种方式可供选择； 2.3阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值； 2.4可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单； ★2.5主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试； ★2.6配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关； 2.7安卓显示器：10英寸高清彩色液晶屏，分辨率1280*800； 2.8主机电池容量≥3000mAh，满电量工作时长≥4h； 2.9软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析； 2.10软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数； ★2.11软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理； | 1 | 台 | 58000 |  |  |
| 3 | 眼底照相机(眼底照相系统) | 1 类型： 免散瞳 2 最小瞳孔直径： 2.5mm 3 视场角度： 50° 4 固视点： 内置固视点 5 屈光度调节范围： -20D～+20D 6 调焦方式： 自动/手动 7 相机像素： ≥1200 万 8 工作距离： 24mm 9 眼底照明方式： 自然白光 LED或红外LED 10 闪光方式： 自然白光LED 11 显示屏： 4.7英寸多点触控屏（防眩光） 12 图片格式： JPEG格式 13 图片类型： 彩色 14 接口： USB3.0、Type-c 15 内存： 4G+64G 16 主频： 4核@2.2GHz 17 数据传输形式： USB3.0、WiFi、Type-c、SD卡存储、蓝牙 18 病例管理: 查看大图，图像缩放，左右眼显示 19 语言： 中文/英文 20 供电： 可充电锂电池 21 配锂电池 22 电池容量 3500mah 23 续航时间： ＞8小时 24 工作时间： ＞3小时 25 充电时间： ＜2小时 26 设备重量： ＜600g 27 软件对接： 安卓系统支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。 便携式眼底照相机配置清单 序号 配置名称 规格型号 数量/单位 类型 1 便携式眼底照相机主机 1台 标 配 2 电源适配器 1个 标 配 3 数据传输线 1条 标 配 4 用户手册，保修卡等 1份 标 配 5 可充电锂电池 2个 标 配 6 可移动式充电支架 1个 标 配 7 充电底座 1个 标 配 8 眼罩 1个 标 配 9 防尘罩 1个 标 配 10 便携箱 1个 标 配 11 AI分析系统 含打印机 标配 | 1 | 台 | 65000 |  |  |
| 合计（大写）： |  |  | 小写： |  |  |  |  |
| 备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件） 是否接受联合体投标:不接受 2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求； 3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。 4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。 5.采购单位提供现场勘查、应用场地。 6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。 7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：参数由卫生院提供。