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	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价
	报价
	备注

	1
	动脉硬化检测仪
	1	适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测
2	技术（技术参数和功能）要求及配置：
2.1	技术参数
2.1.1	★可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况
2.1.2	可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度）
2.1.3	其他检测参数：
DBP(舒张压)(四肢)	MAP％(平均动脉压)	AI(反射波增强指数)
SBP(收缩压)(四肢)	UT(脉波上行时间)	BMI(体格指数)
PP(脉压差)(四肢)	PVR(脉搏体积记录)	
2.1.4	★血压测量方式：示波法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）
2.1.5	操作系统：安卓操作系统
2.1.6	临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究
2.1.7	标配电池：6400mAh容量，支持4小时以上连续检测；待机可长达9小时以上
2.1.8	可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。
2.1.9	在线升级： OTA免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷
2.1.10	★全触摸屏操作
2.1.11	★可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备（提供证明材料），自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。
2.1.12	支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口（提供证明材料），将检测数据传输至各医院网络系统
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	2
	感觉阈值检测仪
	1、 检测参数
★1.1振动加速度峰峰值范围：0～25m/s2；振动加速度峰峰值误差：±12%以内；
1.2接触压力范围：0～450g；接触压力误差：±7g以内；
[bookmark: _Toc33206435]★1.3 振动电路电压范围：0V～48V；步进：0.1V；误差：±6%以内振动加速度峰峰值范围：0～25m/s2；振动加速度峰峰值误差：±12%以内；
★1.4振动头频率：100Hz；频率误差：±5%以内
[bookmark: _Hlk61616320]1.5振动头直径分别为6mm、10mm、13mm三种，无线连接；
1.6主机重量＜0.8kg；
2、 软件参数
2.1检测项目：四肢感觉神经检测以及足部感觉神经检测；
★2.2检查方法：自动、手动两种方式可供选择；
2.3阈值显示方式：电压峰峰值、加速度峰峰值；
2.4可选配外接“医用红外体温计”进行皮温测试，结果传输到软件界面并打印到报告单；
★2.5主机内置触摸屏，可在手持主机端的触摸屏完成全部的测试；
★2.6配有患者控制器，患者可自己控制感知度开关；
2.7安卓显示器：10英寸高清彩色液晶屏，分辨率1280*800；
2.8主机电池容量≥3000mAh，满电量工作时长≥4h；
2.9软件内置全身多个检测部位及部位中的多个检测点，并设定身体各部位标准数据，方便结果的对比分析；
2.10软件自动计算三次平均值作为检测结果，可设置检测次数；
★2.11软件系统：软件基于安卓系统，提供方便快捷的交互体验，无需外接工作站进行数据管理；
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	3
	眼底照相机(眼底照相系统)
	1	类型：	免散瞳
2	最小瞳孔直径：	2.5mm
3	视场角度：	50°
4	固视点：	内置固视点
5	屈光度调节范围：	-20D～+20D
6	调焦方式：	自动/手动
7	相机像素：	≥1200 万
8	工作距离：	24mm
9	眼底照明方式：	自然白光 LED或红外LED
10	闪光方式：	自然白光LED
11	显示屏：	4.7英寸多点触控屏（防眩光）
12	图片格式：	JPEG格式
13	图片类型：	彩色
14	接口：	USB3.0、Type-c
15	内存：	4G+64G
16	主频：	4核@2.2GHz
17	数据传输形式：	USB3.0、WiFi、Type-c、SD卡存储、蓝牙
18	病例管理:	查看大图，图像缩放，左右眼显示
19	语言：	中文/英文
20	供电：	可充电锂电池
21	配锂电池
22	电池容量	3500mah
23	续航时间：	＞8小时
24	工作时间：	＞3小时
25	充电时间：	＜2小时
26	设备重量：	＜600g
27	软件对接：	安卓系统支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。

便携式眼底照相机配置清单
序号	配置名称	规格型号	数量/单位	类型
1	便携式眼底照相机主机	1台	标 配
2	电源适配器		1个	标 配
3	数据传输线		1条	标 配
4	用户手册，保修卡等		1份	标 配
5	可充电锂电池		2个	标 配
6	可移动式充电支架		1个	标 配
7	充电底座		1个	标 配
8	眼罩		1个	标 配
9	防尘罩		1个	标 配
10	便携箱		1个	标 配
11	AI分析系统		含打印机	标配
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	合计（大写）：
	小写：

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。      
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。
7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。
                                                                                                                              

	

	

	

	



注：参数由卫生院提供。

