| 红河县紧密型县域医疗卫生共同体 浪堤中心卫生院医疗设备 采购需求参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 计量单位 | 最高限价（单价） | 报价 （总价） | 备注 |
| 1 | 经皮黄疸仪 | 产品简介： 多场景：可适用于新生儿科、儿科、产房、婴儿病房和新生儿重症监护室等场所； ★彩屏显示：3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据，给予用户良好的操作体验； 充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电，方便医护人员管理与使用； 长效光源：配备氙闪光灯，寿命长（≧15万次测量）； 低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示； 单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示； 平均测量：具有平均测量功能，可设置2~5次平均测量方式； 数据存储功能：可存储多个患者数据； 基本配置：主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）、底座和电源适配器； 主要技术参数： 网电源供电时，设备的额定电压和频率：220V～ 50Hz 网电源供电时，设备输入功率：…………30 VA 内部电源供电时，主机电源类型：………额定电压7.4V (锂电池) 底座输出……………………………………8.4V 1A 光源…………………………………………氙闪光灯 ★光源寿命……………………………………不低于150000次 最大显示值…………………………………不小于25.0 mg/dL (425μmol/L) ★准确度………………………………………± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L） 重复性………………………………………不大于3% 信息提示……………………………………低电压提示 检查屏………………………………………波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为： 预定值为“0”的检查屏为1±0.1； 预定值为“20”的检查屏为5±0.5 平均测量功能………………………………可设置1～5次平均测量方式 时间设置……………………………………可实现时间日期的修改 声音设置……………………………………触摸屏按键音可设置为开/关 ★亮度调节……………………………………屏幕亮度5级调节 ★测量单位……………………………………测量单位可在mg/dL和umol/L间切换 屏幕保护……………………………………屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟 历史数据保存………………………………可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、 测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志 的标记 | 1 | 台 | 22000 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 2 | 手术辅助照明灯 | 性能要求： ★1.采用进口的LED冷光源作为手术照明。 ★2.灯头体罩壳采用优质铝板液压成型，其它部分采用优质钢材，表面粉末喷涂。 3.产品适用一般中小型手术照明。 4.利用不同位置的光源聚焦，消除手术时医务人员头、手等部位造成的阴影。 5.带刹车可移动立式装置，不受场地限制，移动方便。 三、技术规格： ★照度 ≥60,000lx 色温 4000±500K 显色指数 100≥Ra≥85 ★光束深度 ≥500mm 灯头直径 500mm 总辐照度与照度比值：＜6mW/m2lx 灯泡额定电压 AC 24V 输入功率 40±10﹪VA 四、基本配置 底座 1件 立柱下管 1件 立柱上管 1件 灯头体 1件 平衡箱 1件 手柄 1件 保 险 丝 2个 | 1 | 台 | 9200 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 3 | 电动吸引器 | 一、技术规格： 泵结构：无油泵 电源：AC220V±10% 50Hz 抽气速率：一级≥35L/min 二级≥15L/min 负压调节范围：0.013～0.09MPa 吸液瓶：500ml×2 储气瓶：2500ml×2 输入功率：400VA 噪音：≤65dB 工作制：间隙加载连续运行 二、产品的材质：外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。 三、产品性能：适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。 四、产品结构：无油泵，使用寿命长；噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；泄故阀，防止损伤粘膜；采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。 五、基本配置：脚踏开关 1个 熔丝管 2个 人流吸管 1支 透明管 1根 | 1 | 台 | 4500 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 4 | 简易呼吸器 | 辅助人工呼吸，心脏复苏，由弹性呼吸囊、组合颈、贮气袋、面罩、氧气管、开口器和口咽通气道组成 | 1 | 台 | 360 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 5 | 洗胃机 | - 1、产品特点： 2、动态数字压力显示 3、进出胃液量平衡功能 4、自动压力反馈控制系统 5、强力换向防堵结构，机器无堵塞、卡死现象 6、压力、液量双重安全保护，确保患者安全 7、进出胃液路分离控制结构，有效防止交叉感染 8、技术参数： 9、绝对压力值：47~67KPa 10、自动洗胃压力：47~55KPa 11、自动洗胃进液量：≤350ml/次 12、自动洗胃吸液量：≤450ml/次 - 13、自动洗胃周期：<40s 14、工作噪音：≤65dB(A) 15、工作电源：AC220V±10%、50Hz±2% 16、输入功率：≤80VA 17、体积：400*340*190mm 18、净重：9.2kg | 1 | 台 | 19000 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 6 | 臂式血压计 | - 一键测量 - 袖带自检 - 14组记忆值 - 血压偏高警示 - 不规则脉波提示 - 智能加压 - 自动关机 | 1 | 台 | 380 |  | 红河县浪堤中心卫生院） |
| 7 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 一、性能要求 ★1、一体化设计，双液晶触摸屏显示，内置加热，自动恒温；具备以空气源来制造臭氧功能，设备具有臭氧水冲洗、臭氧气和超声波臭氧雾化治疗三合一功能；具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。 ★2、冲洗液可选择手动加水，也可选择自动进水，配备净水装置，连接自来水使用。冲洗液加热保护采用继电器加可控硅双重控制。储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。 ★3、冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示，并可以自动记录冲洗及治疗的次数，同时，冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用，节能环保。 4、冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。 二、参数 1.治疗臭氧气体浓度：≤3.6mg/L。 2.治疗臭氧水浓度：≥0.75mg/L。 3.臭氧产量：≤800mg/h。 4.雾化率：≥12ml/min 5.多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式 6.冲洗流量：≥0.5L/min 7.冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。 8.冲洗出水压力：≥11Kpa ★9.治疗定时：5min、10min、15min三档。 10.臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换 ★11.自带尾气回收，消除臭氧残留 ★12.含尾气回收支架 13.治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³ ★14.随机携带耗材需为仪器厂家配套生产的，经过环氧乙烷灭菌的二类无菌医疗耗材 15.要提供省级以上相关职能部门检验报告。 16.生产企业是高新技术企业 | 1 | 台 | 48000 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 8 | 高频电刀 | 类型：本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备，220V±10%网电源供电。 功能：本机产生的416KHz(±10 %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极六种工作模式。 全功能功率自动补偿。 高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、支气管镜、腹腔镜等内镜使用。 支持双极闭合、分离，满足手术双极治疗，无需黏贴负极板。 病人回路双极电极板接触质量检测系统。 三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。 单极既可手控输出也可脚控输出、单双极自动输出。 本机具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。 远程故障诊断。 通过EMC检测。 额定输出功率： a)纯 切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。 b)混切1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。 c)混切2：1W～200W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。 d)喷 凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血 e)柔 凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝 f)标准双极：1W～70W(负载100Ω)； 正常运行 a)环境温度范围：5℃～40℃； b)相对湿度范围：≤80%； c)大气压力范围：86.0～106.0kPa； d)电源：110～220V±22V， 50～60Hz±1Hz； e)工作频率：416kHz； 整机功耗：≤1100VA。(切割功能350W)； 运输和贮存 a)环境温度范围：一40℃～55℃； b)相对湿度范围：≤95％； c)大气压力范围：50.0～106.0kPa。 | 1 | 台 | 20000 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 9 | 电针机 | 技术参数 输出脉冲波形为非对称双向三角尖波，有连续波、断续波、疏密波 脉冲频率：1～60Hz可调 脉冲宽度：0.2ms±30% 脉冲输出最大幅度：a)皮肤电极：（500Ω负载）≤40V（80mA）, b)毫针电极夹:(250Ω负载）≤25V(100mA）。 输出脉冲路数：六路输出 输入功率：≤6VA 使用电源：a）交直流交换器 输入：20V±22V 50±1Hz 功率≤6VA输出：9V±1V 电流≥300mA极性外负内正 b）内部电源：9V±1V (2号6节） 体积：215×165×70mm 重量：1.1kg 二．随机附件 输出电极线6根 皮肤电极贴片3副（一次性使用） 毫针电极（金属夹）6副 使用说明书1本 合格证1张; 防震泡沫盒1对 Φ5X20保险丝2只 | 8 | 台 | 650 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 10 | 压力空气式雾化器 | 1、输入电压:AC220V士10% 2、输入频率:50Hz土1Hz 3、最大雾化率:>0.2mL/min 4、药液残留量:≤1.0mL 5、最大压力范围:0.15~0.4MPa 6、噪音:<60dB(A) 7、雾粒中位粒径(MMD):3.9um土25%净重:<1.5kg | 1 | 台 | 600 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 11 | 心电监护仪 | - 1.产品具备国家三类医疗器械注册证 - 2.★一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理（提供检验报告或说明书证明文件） - 3.★≥12.1英寸电容式触摸屏，屏幕亮度自动调节（提供检验报告或说明书证明文件） - 4.▲可升级智能语音助手，通过语音指令执行“测量血压”、“大字符屏”、“冻结波形”、“关闭报警”等无菌操作（提供检验报告或说明书证明文件） - 5.监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，双有创血压（中心静脉压），可选配呼气末二氧化碳 - 6.3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电 - 7.支持≥25种心律失常分析，包括房颤分析 - 8.具备48小时心电概览界面，可统计过去2天的HR、QT分析（提供机器界面截图） - 9.具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位（提供机器界面截图） - 10.★无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式（提供检验报告或说明书证明文件） - 11.▲具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）（提供机器界面截图） - 12.可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态 - 13.▲呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群（提供检验报告或说明书证明文件） - 14.具有报警集中设置功能，图形化报警显示 - 15.▲可升级智能输液监护模块，在标准界面实现显示输液滴速，输液结束自动阻断并发生报警，提高输液时监护的安全性，滴速测量范围：5～200滴/分（常规管1mL=20滴）（提供检验报告或说明书证明文件） - 16.具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥3000个参数报警事件，≥2400组NIBP测量结果存储，3000个ARR事件以及事件发生时刻相关的参数波形 - 17.★具备≥72小时全息波形存储与回顾功能（提供检验报告或说明书证明文件） - 18.具备EWS早期预警评分、GCS昏迷指数评分 - 19.内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时 - 20.具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统或医院信息系统联网 - 21.它床观察可支持15台以上床边机 - 22.▲监护仪设备支持升级物联网功能，通过物联网平台查看设备的定位、运行状态、故障分析、使用时长和效益分析，并生成可视化统计图、效益分析图、设备信息管理/设备保养记录、设备异常PDF报告（提供软件界面截图） | 1 | 台 | 22000 |  | 红河县浪堤中心卫生院 |
| 合计（大写）： |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |
| 备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件） 是否接受联合体投标:不接受 2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求； 3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。 4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。 5.采购单位提供现场勘查、应用场地。 6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。 7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。 |  |  |  |  |  |  |  |