

	红河县紧密型县域医疗卫生共同体 甲寅镇卫生院慢性病诊疗专科设备 采购需求参数表

	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价（单价）
	报价
（报价）
	备注

	1
	眼底照相（糖尿病视网膜病变筛查）
	1、类型：免散瞳；
2、最小瞳孔直径：	2.5mm；
3、视场角度：50°；
4、固视点：内置固视点；
5、屈光度调节范围：-20D～+20D；
6、调焦方式：自动/手动；
7、相机像素：≥1200 万；
8、工作距离：24mm；
9、眼底照明方式：自然白光 LED或红外LED；
10、闪光方式：自然白光LED；
11、显示屏：4.7英寸多点触控屏（防眩光）；
12、图片格式：JPEG格式；
13、图片类型：彩色；
14、接口：	USB3.0、Type-c；
15、内存：	4G+64G；
16、主频：	4核@2.2GHz；
17、数据传输形式：USB3.0、WiFi、Type-c、SD卡存储、蓝牙；
18、病例管理:	查看大图，图像缩放，左右眼显示；
19、语言：	中文/英文；
20、供电：	可充电锂电池；
21、电池容量	3500mah；
22、续航时间：＞8小时；
23、工作时间：＞3小时；
24、充电时间：＜2小时；
25、设备重量：＜600g；
26、软件对接：安卓系统支持端口开放，可实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统；
配置要求：
1、便携式眼底照相机主机     	1台；	
2、电源适配器		              1个；	
3、数据传输线		              1条；	
4、用户手册，保修卡等		    1份；	
5、可充电锂电池		           2个；	
6、可移动式充电支架		       1个；	
7、充电底座		              1个；	
8、眼罩		                  1个；	
9、防尘罩		                  1个；	
10、便携箱		                  1个；	
11、AI分析系统，配套电脑打印机；1套；

	1
	台
	38890
	
	红河县甲寅镇镇卫生院（放射科）

	2
	感觉阈值检测仪（数字震动感觉阈值检查仪）
	1、设备用途：测量人体任何部位的皮肤或粘膜上粗有髓鞘感觉神经纤维的震动感觉阈值（VPT），定量检查糖尿病周围神经病变之深感觉障碍层度。
2、检测器要求
2.1、振动电路测试范围：0-50V；
2.2、振幅微调精度≤0.1V；误差≤±10%；
2.3、振动加速度峰值范围：0-11.4m/s²连续可调，误差≤±15%；
2.4、振动频率：100Hz，误差≤±15%；
2.5、具有自动和手动检测模式，通过微米级震动刺激探头无痛性的测量人体各部位生物震动感觉阈值，自动检测模式实现振幅自动增强刺激，结果自动误差校准；
2.6、内置热敏打印机，直接打印检查结果；
2.7、配有患者反应器；
2.8、主机重量：5Kg；刺激探头＜0.8Kg；
2.9、输入电源：AC 220V；
3、配“人体感觉阈值测试报告软件”，软件自动运算测试数据，并可与临床确立的标准数据进行对比分析，支持病例存储、查询，自动生成报告功能。
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	红河县甲寅镇卫生院（放射科）
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	超声骨密度筛查仪
	1、主要技术规格
★1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）
1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；
1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；
1.4检测部位:桡骨、胫骨；
1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；
★1.6 Z值趋势图、 T值趋势图（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；
★1.7高测量重复性:≤±0.15%；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；
★1.8支持探头类型：LM、LU、LR；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；
★1.9声速显示范围:2200m/s～4800m/s；（需附国家食药监部门认可机构的检测证明）；
1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；
1.11 快速、高精度两种测量模式；
1.12单点检测速度:≤0.4s；
1.13单次测量时间≤10秒。
1.14主机重量:≤4.4kg；
1.15操作平台：安卓触摸屏操控；
2、产品功能
★2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；
2.2 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；
2.3 联网功能：
2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块（可选）联网；
2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；
★2.4视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减；
2.5显示患者详细信息资料并可编辑；
2.6显示历史测量结果；
2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；
2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；
2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；
2.10 自动生成报告单；
2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；
2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；
★2.13云服务功能（可选）
2.13.1检测结果直接传输至受检者微信；
2.13.2受检者多次检测结果统计、分析；
★2.14报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；
2.15骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；
2.16适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；
★2.17 参与国家质量监督检验检疫总局【JJF 1649—2017超声骨密度仪校准规范】的制定；
2.18 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命；
3、探头配置：
★3.1 标配：LM探头1个；可选配：LU探头、LR探头；
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	红河县甲寅镇卫生院（放射科）
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	便携式全自动多功能检测仪
	1、语言：简体中文；
2、显示方式：10.4寸触摸屏，1024*768像素；
3、通信接口：2个USB，1个LAN网口，1个RS232； 
4、WIFI：执行802.11a/b/g/n/ac 标准；
5、蓝牙：双模，版本5.0；
6、4G：支持TDD-LTE频段，遵循LTE Gate4 4G通信协议；
7、仪器输入：单台仪器输入：~220 V，50 Hz，1.2A；
8、仪器外形尺寸：445.0mm×293.0mm×308.6mm（长x宽x高）；
9、仪器净重：单台检测仪净重：<15kg；
10、打印机：内置热敏打印机；
11、检测系统：透射系统；
12、检测光波长：340nm，405nm，505nm，546nm，578nm，630nm，660nm，700nm等；
13、测量温度：37℃±0.5℃；
14、单个样本检测时间：≤15min；
15、数据存储量检测结果80000组，质控结果10000组；
16、噪声：≤65 dBA；
17、仪器使用期限：10年；
18、使用液相试剂，准确性好；
19、自动定标、故障率低，对操作人员的要求相对不高；
20、一次性TIP头，无需去离子水、清洗液等其他耗材；
21、双通道快速响应，预热时间短，适合急诊标本处理；
22、体积小巧，不占空间，便携性好；
23、预充单人份试剂卡设计，避免浪费，成本可控；
24、智慧互联通讯，方便医联体打通上下信息渠道。
[bookmark: _Toc20236367]
检测项目和检测时间要求：  
	检测套餐
	产品名称
	检测项目缩写
	样本类型

	糖尿病检测
	葡萄糖/糖化血清白蛋白检测试剂盒(酶法)
	Glu、GA
	血清

	
	1,5-脱水-D-山梨醇检测试剂盒(酶法)
	1,5-AG
	血清

	炎症
	全程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	全程CRP
	全血、血清

	
	全程C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	全程CRP/SAA
	血清

	肝功能
	谷丙转氨酶/谷草转氨酶/总胆红素/白蛋白检测试剂盒
(速率法/终点法)
	ALT、AST、Tbil、Alb
	血清

	
	直接胆红素/总蛋白/碱性磷酸酶/谷氨酰转移酶检测试剂盒(终点法/速率法)
	Dbil、TP、ALP、GGT
	血清

	肾功能
	尿素/肌酐/尿酸检测试剂盒(酶动力法/终点法)
	Urea、Crea、UA
	血清

	
	β2-微球蛋白/胱抑素C检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	β2-MG、Cys-C
	血清

	血脂常规套餐
	血脂四项联检试剂盒（酶法）
	TC、TG、HDL、LDL-C
	血清

	四高筛查
	葡萄糖/同型半胱氨酸/尿酸/低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法）
	Glu、HCY、UA、LDL-C
	血清

	心肌酶常规
	心肌酶四项联检试剂盒（速率法）
	CK、CK-MB、LDH、α-HBDH
	血清

	
	
	肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶
	

	消化系统筛查
	总胆汁酸/胆碱酯酶/α-淀粉酶检测试剂盒(速率法)
	BA、CHE、α-AMY
	血清

	凝血套餐
	凝血四项检测试剂盒（凝固法）
	PT、APTT、TT、FIB、INR
	血浆

	
	
	凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、
	

	
	
	凝血酶时间、纤维蛋白原、国际标准化比值
	

	
	凝血酶原时间检测试剂盒（凝固法）
	PT、INR
	血浆

	
	D-二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	D-Dimer
	血浆

	风湿三项
	风湿三项联检试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	CRP、ASO、RF
	血清

	胃功能三项
	胃蛋白酶原Ⅰ胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	PGⅠ、PGⅡ、PGR
	血清

	免疫球蛋白三项
	免疫球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）
	IgG、IgA、IgM
	血清

	电解质套餐
	电解质（K/Na/Cl/Ca）检测试剂盒(速率法/终点法)
	K、Na、Cl、Ca
	血清

	
	电解质（CO2/Mg/P/Fe）检测试剂盒(速率法/终点法)
	CO2、Mg、P、Fe
	血清

	同型半胱氨酸
	同型半胱氨酸（HCY）检测试剂盒（循环酶法）
	HCY
	血清

	脂蛋白相关磷脂酶A2
	脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（速率法）
	Lp-PLA2
	血清

	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	NGAL
	血清

	降钙素原
	降钙素原(PCT)检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	PCT
	血清

	心型脂肪酸结合蛋白
	心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	H-FABP
	血清


	检测套餐
	产品名称
	检测项目缩写
	样本类型
	样本量
	检测时间

	糖尿病套餐
	葡萄糖/糖化血清白蛋白检测试剂盒(酶法)
	Glu、GA
	血清
	150μL
	9min

	
	1,5-脱水-D-山梨醇检测试剂盒(酶法)
	1,5-AG
	血清
	150μL
	11min

	炎症
	全程C反应蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	全程CRP
	血清
	150μL
	8min

	
	全程C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	全程CRP/SAA
	血清
	150μL
	9min

	肝功能
	谷丙转氨酶/谷草转氨酶/总胆红素/白蛋白检测试剂盒(速率法/终点法)
	ALT、AST、Tbil、Alb
	血清
	150μL
	12min

	
	直接胆红素/总蛋白/碱性磷酸酶/谷氨酰转移酶检测试剂盒(终点法/速率法)
	Dbil、TP、ALP、GGT
	血清
	150μL
	13min

	肾功能
	尿素/肌酐/尿酸检测试剂盒(酶动力法/终点法)
	Urea、Crea、UA
	血清
	150μL
	10min

	
	β2-微球蛋白/胱抑素C检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	β2-MG、Cys-C
	血清
	150μL
	12min

	血脂常规套餐
	血脂四项联检试剂盒（酶法）
	TC、TG、HDL、LDL-C
	血清
	150μL
	12min

	四高筛查
	葡萄糖/同型半胱氨酸/尿酸/低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法）
	Glu、HCY、UA、LDL-C
	血清
	150μL
150μL
	12min

	
	
	
	
	
	

	心肌酶常规
	心肌酶四项联检试剂盒（速率法）
	CK、CK-MB、LDH、α-HBDH
	血清
	150μL
	14min

	消化系统筛查
	总胆汁酸/胆碱酯酶/α-淀粉酶检测试剂盒(速率法)
	BA、CHE、α-AMY
	血清
	150μL
	10min

	凝血套餐
	凝血四项检测试剂盒（凝固法）
	PT、APTT、TT、FIB、INR
	血浆
	400μL
	12min

	
	凝血酶原时间检测试剂盒（凝固法）
	PT、INR
	血浆
	150μL
	5.5min

	
	D-二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	D-Dimer
	血浆
	150μL
	9.5min

	风湿三项
	风湿三项联检试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	CRP、ASO、RF
	血清
	150μL
	13min

	胃功能三项
	胃蛋白酶原Ⅰ胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	PGⅠ、PGⅡ、PGR
	血清
	150μL
	12min

	免疫球蛋白
	免疫球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）
	IgG、IgA、IgM
	血清
	150μL
	13min

	电解质套餐
	电解质（K/Na/Cl/Ca）检测试剂盒(速率法/终点法)
	K、Na、Cl、Ca
	血清
	150μL
	13.5min

	
	电解质（CO2/Mg/P/Fe）检测试剂盒(速率法/终点法)
	CO2、Mg、P、Fe
	血清
	150μL
	15min

	同型半胱氨酸
	同型半胱氨酸（HCY）检测试剂盒（循环酶法）
	HCY
	血清
	150μL
	9min

	脂蛋白相关磷脂酶A2
	脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（速率法）
	Lp-PLA2
	血清
	150μL
	8.5min

	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白
	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	NGAL
	血清
	150μL
	9min

	降钙素原
	降钙素原(PCT)检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	PCT
	血清
	150μL
	10min

	心型脂肪酸结合蛋白
	心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	H-FABP
	血清
	150μL
	10min
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	红河县甲寅镇卫生院（检验科）

	合计（大写）：
	小写：        元

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。      
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。
7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。                                                                                                      

	

	

	

	


注：技术参数为卫生院提供。
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