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	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价（单价）
	报价
（总价）
	备注

	1
	超声波治疗仪
	1、输入电压：220V±22V。
2、输入频率：50Hz±1Hz。
3、输入功率：50VA。
4、输出通道：单路输出。
5、显示方式：液晶显示。
6、声工作频率：1MHz±10%。
7、输出模式：
a）连续输出；
b）断续1：输出1s，间歇1s；
c）断续2：输出0.5s，间歇0.5s；
d）断续3：输出0.3s，间歇0.3s。
8、有效声强：0～1.5W/cm²。
9、定时范围：1～30min。
10、尺寸：380×310×135mm。
11、最大输出功率：6W，允差±20%。
12、有效辐射面积：4cm²。
13、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0。
14、波束类型：准直型。
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深层肌肉刺激仪
	1、显示方式：液晶触摸显示屏，显示当前转速、电量。
2、电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入a.c.220V，50Hz。
2.1、电压：24V，允差±10%。
2.2、电池容量：2600mAh（电能62.4Wh），允差±10%。
2.3、续航时间：3小时，允差±5%。
3、振动幅度：≥6mm，满足不同部位放松治疗需求。
4、转速：400～4500rpm，允差±5%，步进10rpm，共411个档位可调。
5、最高振动频率：75Hz。
6、工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。
7、主机尺寸（长宽高）：150×61×340mm，允差±20mm，净重1.5kg±0.2kg。
8、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。
9、按摩头：25种。
10、按摩头具有的功能：磁疗、禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。
11、配重条：0.8kg、1.0kg各一个，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。
12、治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。
13、包装箱：采用航空拉杆行李箱，配有四个脚轮，方便携带和移动，不受空间场地限制。
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	颈腰椎治疗多功能牵引床
	1、电源电压：220V，50Hz。
2、额定输入功率：100VA，允差±15%。
3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。
6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。
8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。
9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。
10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。
11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。
12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°。
13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。
14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。
15、20种治疗方案存储并读取。
16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。
17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。
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	智能疼痛治疗仪
	1、额定输入功率：150VA。
2、一路球状辐射器输出。
3、球状辐射器口直径为165mm，允差±5%。
4、球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5%。
5、球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。
6、定时范围：0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。
7、外形尺寸（长宽高）：420×420×820mm，允差±20mm。
8、输出光功率不稳定度±5%。
9、多节支臂调节，灵活方向调节。
10、四个独立万向轮移动。
11、微电脑控制数码显示
12、治疗结束后有响声提示
13、采用医疗专用光源，照射面大，性能稳定。
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	多功能训练器（八件组合）
	前臂旋转练习器（前臂康复训练器）：
1）规格：470×320×990mm(2）平台升降调节范围：0～630mm
3）前臂垫前后调节范围：0～220mm(4）最大阻尼：980N·cm
5）用途：改善前臂旋转功能(6）材质：型材、橡胶、钢板
7）结构形式：支撑架、滑动杆、把手、训练部分
腕关节屈伸训练器（腕关节康复训练器）：
1）规格：560×260×990mm(2）平台升降调节范围：0～630mm
3）最大阻尼：980N·cm(4）用途：改善腕部关节活动范围及肌力训练
5）材质：型材、橡胶、钢板、实木(6）结构形式：支撑架、滑动杆、把手、训练部分
肩关节康复训练器：
1）规格（mm）：150×390×1350～16302）肩梯升降范围：0～600mm
3）垂直方向额定载荷（kg）：10(4）用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛
5）适用于各类原因引起的肩关节活动障碍(6）材质：型材、橡胶、钢板、实木
7）结构形式：支撑架、滑动杆、训练部分
复式墙拉力器：
1）规格：630×190×1800mm(2）拉力器套数：2
3）行程范围：0～126cm(4）配重块质量：2kg
5）配重块数量：10块(6）绳索额定载荷：720N
7）手柄额定载荷：480N(8）用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量滑轮吊环训练器
1）规格：500×420×1000mm
2）升降支架调节范围：0～200mm
3）额定载荷：15kg
4）用途：用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练
5）用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力
6）材质：不锈钢、橡胶、尼龙
7）结构形式：固定座、把手、训练架、尼龙绳
肩关节回旋训练器（肩关节康复训练器）
1）规格(mm)：420×320×990(2）平台升降调节范围（mm）： 0～630(3）手柄至转动轴距离调节范围(mm)： 500～640
4）最大阻尼(N·cm)： 1650(5）用途：改善肩，肘关节活动范围
6）材质：型材、橡胶、海绵、皮革(7）结构形式：底架、调节杆、调节板、支撑垫
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	立体动态干扰电治疗仪
	1、额定输入功率：150VA。
2、输出通道：一组二维/三维干扰电输出，支持单路中频输出。
3、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz分五档可选。
4、输出波形：调制正弦波。
5、调制波形：单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波六种波形。
6、干涉波差频频率：1～200Hz。
7、治疗仪每路最大输出电流有效值：60mA，允差±10%。
8、治疗仪输出电流变化率应不大于10%。
9、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
10、调制频率：0～152Hz。
11、电极种类：吸附电极、普通电极，吸附电极具有负压拔罐功能。
12、负压装置：具有负压装置，负压调节范围：-20kPa～-40kPa可调，级差5kPa，允差±10%。
13、处方模式：五种，IFC、IFCW、PMC、PMC2、可编程处方；具备干扰电疗法和调制中频电疗法。
14、治疗模式：五种，低、中、高、广域、低高，根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式。
15、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s分十档可选，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。
16、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，选择15s、30s、60s时允差±10%。
17、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。
18、内置4个固定处方和1个可编程处方，便于使用。
19、一键飞梭旋钮，具有旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作。
20、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。
21、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。
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	7
	湿热敷装置
	1、外形尺寸（长宽高）：650×410×890mm，允差±10%。
2、额定功率：2300VA±10%。
3、恒温加热箱容积：70L。
4、工作模式：自动模式、手动模式，一键切换工作模式。
5、温度设定范围：0～99℃可调，达到预设温度后可自动恒温。
6、超温停止加热范围：98℃～100℃。
7、热敷袋种类：手部、标准、颈肩、加长四种。
8、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。
9、槽内使用圆弧无死角设计，防止水垢的产生。
10、可设定每一天设备工作时间段，预开机及自动关机，可长期保存。
11、热敷袋保温时间20～30分钟，可反复使用，具有良好的柔软性，可折叠。
12、多重故障自检，错误代码显示。
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	康复床
	1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。
2、功率：250VA。
3、控制方式：手柄控制。
4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。
5、床面高度：550mm，允差±50mm。
6、外形尺寸（长宽高）：2050×780×840mm，允差±50mm。
7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。
8、脚踏板调整角度：背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。
9、电机最大升降推力：8000N。
10、配备扶手桌面、固定带。
11、承重：175kg。
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	中药煎药机
	1、容量：20000ml×2
2、功率：2000W×2+800W
3、电压：AC220V
4、尺寸：1170*550*1250（mm）
5、重量：105kg
6、常温常压，可同时煎2个处方，每锅能煎3-20付药。
7、煎药包装一体组合，紧凑合理，美观大方，节约空间。
8、配50-250ml以每1ml为变量无极可调包装机。
9、可设定高温时间（沸腾时间），高温时间1-255分任意设定，采用倒计时自动显示。
10、采用数控技术，控制精度高，操作简洁。
11、武火文火自动转换。
12、内筒采用不锈钢，外筒采用玻璃，煎药过程清晰可见。
包装速度：8袋/分钟。
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	合计（大写）：
	小写：      元

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。      
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。
7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。
                                                                                                                              

	

	

	

	


注：技术参数为卫生院提供。

