| 红河县紧密型县域医疗卫生共同体阿扎河中心卫生院基层标准化慢性病诊疗专科设备采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 计量单位 | 最高限价单价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| 1 | 便携式全自动多功能检测仪 | 技术参数： 1、检测标本：全血、血浆、血清或者尿液； 2、样本量：15-400 μl； 3、条码识读：二维条码自动读取； 4、检测时间：5-15 分钟/样本； 5、检测系统：透射系统：在最大吸光度不小于 2.0 时，线性相关系数 R≥0.995； 6、分析方法：终点法、速率法、酶法、酶动力法、凝固法、胶乳免疫比浊法； 7、WIFI：执行 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 标准； 8、蓝牙：双模，版本 5.0； 9、4G：支持 TDD-LTE 频段，遵循 LTE Gate4 4G 通信协议； 10、LAN：基于 RS232（TIA/EIA-232-F）、网口（IEEE802.3）； 11、温控精度：37±0.5℃； 12、检测波长：340nm，405nm，455nm，505nm，546nm，578nm，630nm，635nm，660nm，700nm 等； 13、检测仪外形尺寸：445.0mm×293.0mm×308.6mm（长 x 宽 x 高）； 14、数据存储量 检测结果 80000 组，质控结果 10000 组； 15、数据接口：2 个 USB，1 个 LAN 网口，1 个 RS232； 16、工作环境：温度：15℃～30℃、湿度：25%～85%； 17、单机测量通道：2 个独立通道； 18、质控图：仪器自动生成质控图谱； 19、加样方式：一次性 TIP 头加样； 20、检测指标：25 张试剂卡、56 个检测指标； 21、试剂形态：液相试剂； 22、语言：全中文显示； 23、重量：单台检测仪净重：< 15kg； 24、显示方式：10.4 寸触摸屏，1024*768 像素； 25、噪声：≤65dBA； 26、检测仪输入 单台检测仪输入：~220 V，50 Hz，1.2A； 27、打印机：内置热敏打印机； 28、其他：无需上、下水等特殊安装，无试剂盒外其他一次性耗材； 29、医院系统对接：可无缝对接医院 HIS、LIS 系统； 30、辅助系统：配套 iPOCT 系统，数据通过无线/有线方式上传到系统； 31、检测仪使用期限：10 年；本产品使用期限是根据关键部件的使用期限确定的，在使用过程中，用户应当按照产品说明书的要求对产品进行维护、保养。在维护、保养后，经确认仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以正常使用。 检测要求： 试剂套餐; 项目; 缩写; 检测样本. 凝血四项检测; 活化部分凝血活酶时间; APTT; 血浆. 凝血酶原时间; PT. 凝血酶时间; TT. 纤维蛋白原; FIB. 凝血酶原时间; 国际标准化比值; INR; 血浆. 凝血酶原时间; PT. D-二聚体; D-二聚体; D-Dimer; 血浆. 糖化血红蛋白; 糖化血红蛋白; HbA1c; 全血. 糖尿病套餐一; 葡萄糖; Glu; 血清. 糖化血清白蛋白; GA. 糖尿病套餐二; 1,5-脱水-D-山梨醇; 1,5-AG; 血清. 肝功能套餐一; 谷丙转氨酶; ALT; 血清. 谷草转氨酶; AST. 总胆红素; TB. 白蛋白; ALB. 肝功能套餐二; 直接胆红素; DB; 血清. 总蛋白; TP. 碱性磷酸酶; ALP. γ-谷氨酰转移酶; GGT. 肾功能套餐一; 尿素; Urea; 血清. 肌酐; Crea. 尿酸; UA. 肾功能套餐二; β2-微球蛋白; β2-MG; 血清. 胱抑素C; Cys C. ACR; 尿微量白蛋白; mALB; 尿液. 肌酐; UCr. mAlb/Ucr; ACR. 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白; 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白; NGAL; 血浆. 血脂常规套餐; 总胆固醇; TC; 血清. 甘油三酯; TG. 高密度脂蛋白胆固醇; HDL－C. 低密度脂蛋白胆固醇; LDL－C. 同型半胱氨酸; 同型半胱氨酸; HCY; 血清. 四高筛查; 葡萄糖; Glu; 血清. 同型半胱氨酸; HCY. 尿酸; UA. 低密度脂蛋白胆固醇; LDL－C. 消化系统筛查; 总胆汁酸; TBA; 血清. 胆碱酯酶; CHE. α-淀粉酶; α-AMY. 胃蛋白酶原; 胃蛋白酶原I; PG I; 血清. 胃蛋白酶原II; PG II. 电解质套餐一; 钾; K; 血清. 钠; Na. 氯; Cl. 钙; Ca. 电解质套餐二; 二氧化碳; CO2; 血清. 镁; Mg. 磷; P. 铁; Fe. 风湿三项; 抗链球菌溶血素O; ASO; 血清. 类风湿因子; RF. C反应蛋白; CRP. 免疫球蛋白三项; 免疫球蛋白G; IgG; 血清. 免疫球蛋白M; IgM. 免疫球蛋白A; IgA. 心肌酶常规; 肌酸激酶; CK; 血清. 肌酸激酶同工酶; CKMB. 乳酸脱氢酶; LDH. α-羟基丁酸脱氢酶; α-HBDH. 心肌三项; 心肌肌钙蛋白I; cTnI; 血清. 肌红蛋白; MYO. 肌酸激酶同工酶; CKMB. | 1 | 台 | 42,000 |  |  |
| 2 | 糖化血红蛋白分析仪 | 基本参数： 1、配套试剂产品名称（方法学）：糖化血红蛋白检测试剂（液相色谱法） 2、测定项目：糖化血红蛋白 HbAlc 3、测定范围：4% - 16% 4、性能指标：重复性(CV)≤3.0% 5、测定时间：4分钟(含出报告) 6、样品类型：静脉全血( EDTA抗凝)，手指末梢血 7、内存：1000个测试报告(含测试曲线) 8、显示器：240*320LCD图形显示器，可实时显示测试曲线 9、打印机：内置58mm热敏打印机，可打印测试曲线及报告 10、批量分析：测试报告同时输出IFCC浓度值，NGSP面积百分比，ADAG平均血糖 11、通讯接口：RS232通讯接口，可与HIS／LIS系统连接 12、电 源：～220V±22V、50±1HZ、215VA 13、仪器尺寸：408mm×390mm×230mm 14、仪器重量：10kg（含进样系统） 15、环境温度：温度10℃-30℃；相对湿度≤70% 功能特点： 1、批量分析 嵌入式微处理系统+智能化控制软件，可以实时显示测试曲线，可对测试结果、吸光度、信号电位、峰值时间和试剂消耗进行监测报警。 2、全自动25位盘式进样，批量自动检测，急诊随时插入。 3、全开放结构 全开放式结构，全电磁阀流路，耐用且方便维护。 4、微量全血，可适用实验室及临床门诊 前处理简单，只需取微量全血加入溶血剂（无需精确控制溶血比例）三步简单操作即可上机测试，静脉全血和手指末梢血均可使用，可适用实验室批量测试，可适用临床门诊即时提供检测结果。 5、采用的试剂溶解性气体消除装置和比色池气泡自动检测排除技术 试剂溶解性气体消除装置和比色池气泡自动检测排除技术，替代复杂的脱气装置，降低气泡对检测结果的影响。 6、测试报告 测试报告同时输出IFCC浓度值、NGSP面积百分比、ADAG平均血糖。内存1000个含测试曲线报告，配有RS232通迅接口，可与HIS/LIS系统连接。 7、独创的四梯度洗脱法 独创的HbA1c四梯度洗脱法，针对HbA1c采用四种对应浓度试剂梯度洗脱，有效分离糖化血红蛋白。（专利号：ZL201110084781.3） 8、高效液相层析柱 高效液相层析柱，体积为9mm*45mm重达2.5克进口树脂，高达300个测试的高效柱。 9、高灵敏度415nmLED一体化光度计 高灵敏度415nm LED一体化光度计，波长、光源稳定，全铝合金结构，抗干扰能力强，多镜片聚焦，微量比色池，灵敏度高，记录分析曲线。 10、配套校准品、质控品 采用量值溯源方法及标准质控物物质进行数值传递，可适时校准，避免导致偏差。 11、恒温装置 恒温控制装置使层析柱及试剂不受环境温度变化的影响。 12、技术特点： 1）机内预温：样本无需机外预温，直接上机检测。 2）高耐久性泵管：免维护压管微型泵，吸样误差小。高性能泵管，寿命可达1000例样本。 3）防堵过滤装置：新增样本防堵过滤装置，防止管道堵塞。 4）压力查询：仪器可通过此程序来检测仪器是否发生的堵塞，以快速的进行故障判断。 | 1 | 台 | 35,000 |  |  |
| 3 | 便携式超声骨密度仪 | 技术参数 1、全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化，无须脱鞋，防交叉感染； 2、四晶片双发射双接收模式，定量测量骨声速(SOS)； 3、标配桡骨+胫骨双部位测量功能； *4、15寸触屏一体式主机，屏幕可调节角度，内置扬声器，主机适配CM,CR,CS,CU多种不同功能探头； 5、具备4个USB2.0和2个USB3.0数据接口，音频输出，支持VGA扩展外接，DC12V5A供电； 6、手持式探头：中心频率1.25MHz，灵敏度高易出图； 7、探头内置温度传感器，实时监测和温度补偿； 8、测量重复性CV＜0.4%；准确度≤0.15%； 9、自主专业分析软件，多人群测量（0-100岁）； 10、测量时间：单点<2秒；单次：<10秒； 11、内置多人群参考数据库； 12、计算参数：T值、Z值、声速（SOS）、成人百分比、儿童百分比、骨质量指数（BQI）、骨骼生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、身高预测等； 13、SQV聚乙树脂标准体模及自动温度校准补偿，确保准确性和重复性； 14、人性化设计，测量时显示信号接收状态和手法提示，自动提示误差较大的测量数据，操作更加直观和便利，提高测量效率； *15、具有嵌入式软件产品证书和国家版权局颁发的软件著作权证书及单独的便式携骨密度仪注册证； 16、内置热敏打印机，也可外接其它不同型号的彩色喷墨打印机； 17、软件具有动画播放功能，儿童测量时吸引其注意力，方便操作人员测量； 18、符合YY/T 0774-2019新版国家行业标准，生产企业参与超声骨密度行业和标准起草与编制； 19、配置专用的医疗推车，方便设备移动检测； 20、全方位快速服务体系，免费保修两年，终身免费软件升级更新。 配置要求：（桡骨+胫骨，双部位） 1、全触摸屏骨密度主机 1 台 2、超声骨密度探头 1 个 3、SQV 校准体模 1 个 4、电源适配器（12V5A） 1 个 5、GND 接地线 1 根 6、用户手册 1 本 7、合格证和保修卡 1 套 8、定位标尺和标记笔 1 套 9、手垫 1 个 10、探头支架 1 个 11、内置热敏黑白打印机 1 台 | 1 | 台 | 39,000 |  |  |
| 4 | 眼底照相机 | 技术参数： 1、免散瞳眼底相机 1.1 视场角≥40度 ★1.2 最小瞳孔直径≤2.8mm 1.3 屈光度调节范围 ：-15D～+15D 1.4 调焦方式：自动 1.5 相机像素：≥1200万 1.6 眼底照明方式：红外 LED 1.7 闪光方式：自然白光 LED 1.8 图片格式：支持JPG格式 1.9 文件保存：外部存储 1.11 分辨率视场中心处≥60 lp/mm 1.12 重量≤2000克 ★1.13 支持自动语音提示 2、糖尿病视网膜病变辅助诊断 ★2.1 糖尿病性视网膜病变人工智能检测软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械三类注册批准； 眼底影像处理类软件通过国家食品药品监督管理局医疗器械二类注册批准； 并可在国家食品药品监督管理局政务服务网站查询到注册证编号、产品或技术服务名称等信息。 2.2 系统经过多中心临床试验，灵敏度≥90% 2.3 系统经过多中心临床试验，特异度≥90% ★2.4 提供自动质量控制功能，可以自动识别质量不合格的图片并提示。 ★2.5 支持分别以双眼视盘和黄斑为中心拍摄的照片。 2.6 支持按日期、检查号、姓名查询检查单 3、健康风险评估 3.1 支持≥2项慢病风险评估，包括至少心脑血管、高血压风险 3.2 具备无创评估未来十年缺血性心血管事件风险功能（准确性验证成果发表影响因子不低于10分SCI论文） 3.3 支持对风险评估项目的删减 ★3.4 产品可对眼底图像的视杯视盘实现自动标记和测量，杯盘比允差在±3%以内（有省级及以上医疗器械检验检测院提供的报告支持） 3.5 自动识别同一患者的眼底照片，提供眼底的自动历史对比 4、医生工具 4.1 提供用身份证、社保卡读卡器自动识别姓名、年龄、性别等用户信息功能 4.2 提供自定义患者信息登记字段功能 4.3 提供对图片质量差、上传图片成功、报告生成的自动提醒 4.4 提供相机拍摄完成后自动上传眼底影像功能 4.5 提供手动上传眼底影像功能，并自动识别左右眼 4.6 提供医院医生审核、修改和签字功能 4.7 提供批量打印报告功能 4.8 提供对报告抬头、logo的定制 配置清单： 主机 1台 电源适配器 1个 说明书 1张 合格证 1张 | 1 | 台 | 61,000 |  |  |
| 合计（大写）： |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |
| 备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件） 是否接受联合体投标:不接受 2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求； 3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。 4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。 5.采购单位提供现场勘查、应用场地。 6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。 7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。 |  |  |  |  |  |  |  |