	红河县紧密型县域医疗卫生共同体阿扎河中心卫生院中医康复科设备采购报价表

	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	最高限价单价（元）
	报价总价（元）
	备注

	1
	回旋灸艾灸仪
（烟雾净化器）
	设备参数：
1. 输入功率:80W
2. 额定电压:220V
3. 进风口（单口）:直径：￠230MM
4. 噪音:<55db
5. 吸烟管长:1.2M	
6. 单口风速:/
7. 系统流量:53m³/h
8. 外形尺寸:L422*W239*H568mm
9. 重量:20kg
10. 负压:/
过滤系统：
1. 滤芯结构:逐级过滤
2. 滤芯层数:3
3. 过滤精度:0.03μm
4. 滤净率:99.97%
5. 除味效果:80.00%
控制技术：
1. 显示面板:无
2. 控制:机身数显面板
3. 功能:无极调速旋钮风速调节
材质工艺：
1. 机身:镀锌板
2. 滤芯:3M滤纸+纳米复合碳（灌胶密封工艺）
3. 涡轮:耐疲劳铝合金（阳极工艺）
4. 电机:无刷直流电机（连续24运转，寿命长达4万个小时）
5. 核心部件:品质为六西格玛


	2
	台
	5,300
	
	

	2
	四肢联动康复训练器
	技术参数：
1. 适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练。
2. 性能参数：
2.1 ※设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练。
2.2 最大承重：200kg。
2.3 屏幕为10.1寸电容屏，触摸灵敏，操作方便。
2.4 手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm，适用不同臂长的患者使用。
2.5 ※手柄采用手托式设计，相比于棍状设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤
2.6 ※手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用。
2.7 座椅距离可前后调节，距离为30cm，适用不同身高腿长的患者使用。
2.8 座椅可左右旋转90°，方便患者上下。
2.9 座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移。
2.10 双重安全绑带设计，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落。
2.11 具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续。
2.12 ※标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势。
2.13 髋膝关节支撑装置长度3档可调，宽度15档可调，调节髋外展外旋的幅度。
2.14 ※具备一键锁定功能，可锁定手部支臂和踏板，使其保持固定状态，避免手部支臂及踏板的不稳定在患者上下座椅过程中造成不利影响。
2.15 使用大型船型脚踏板，踏板上配有缓冲软垫，并配备芭扣结构固定足部，运动过程稳定且安全。
2.16 具备移动轮子：方便设备的整体移动。
2.17 ※使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练。
2.18 电磁阻力等级可调：1~10级可调。
2.19 训练时间可设置：1~99min可调。
2.20 训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数。
2.21 具备训练结束后，训练数据统计功能。

	1
	台
	115,000
	
	

	合计（大写）：
	小写：      元

	备注：1.若投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案等证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产和经营企业许可证；（加盖鲜章复印件）
     是否接受联合体投标:不接受
      2.经营范围：符合医疗器械经营相关要求；
      3.设备免费质保两年，部分设备延长质保期详见具体参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，包括所有的软件、硬件费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；要求国产设备生产日期必须为近三个月内，进口设备生产日期必须为近六个月内。      
      4.售后保障7*24小时提供技术协助，出现故障48小时内解决。  
      5.采购单位提供现场勘查、应用场地。
6.投标人提供安装、调试、培训考核等服务。
7.投标人需提供产品相关的说明书（纸质版和电子版各一份）、操作指南（纸质版和电子版各一份）、合格证（出具单独的合格证书）、资质、出厂检验报告/证书等相关技术资料；进口设备需提供报关单等相关进口产品资料；设备仪器根据法律法规或国家标准、行业标准需具备配置许可证、使用登记证、性能检测、设备防护检测、环境检测（环评）、防护预评价（预评）、防护控制效果评价（控评）、安全性评价（安评）的，需提供相关报告/证书。
                                                                                                                              

	

	

	

	


[bookmark: _GoBack]
