
	红河县人民医院高压发生器采购需求参数表

	序号
	物资名称
	技术参数及要求
	数量
	计量单位
	（单价）
	（总价）
	备注

	1
	高压发生器
	1. 适用机型:东软NeuViz Extra
2. 主输入电源:400Vac+10%/-20%,47/63Hz
3. 管电压设置(kV) 80、100、120、140
4. 输出电压范围:60kVto140kV
5. 输出电压精度:士0.5%
6. [bookmark: _GoBack]输出电流范围:10mA-667mA/80kW max
7. 输出电流精度:2% or1mAfor20to 667 mA
8. 灯丝输出:0-8A
9. 灯丝输出精度:士2%
10. 灯丝输出重复度:士0.2%
11. 标称输出电功率(kW)80kW
12. 更换的高压发生器须为原厂全新备件，并有可以追溯的序列代码；所更换的备件必保证供货渠道合法合规，维修质量必须符合相关ISO质量管理要求。
13. 供应商提供的维修工程师需经过维保设备制造厂家培训考核合格并颁发合格证书(有效期内），并具有符合资质要求工程师5名及以上；供应商每次派工，均需提供统一的维修工单，供采购人留存。
14. 提供免费服务或维修电话，具备 24 小时×7 天服务能力，每天有专人值班服务，同时具备远程设备运行状况监控及软件故障排除能力，持有合法获得、完整、有效的高级故障诊断维修钥匙。现场服务响应时间：≤48小时。
15. 供应商可进行远程支持及监控设备，且有在线专业远程支持工程师，同时为了保证病人影像资料安全，要求提供信息系统安全等级保护备案证明
16. 供应商须具有合法进入并合法使用设备全部软件系统的能力，拥有使用系统软件进行精准测试、精准调试设备的权限，提供对原厂工作站的维护维修服务，同时免费提供设备软件的更新升级服务。
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	480000
	480000
	

	合计（大写）：肆拾捌万元整
	小写：480000.00元

	备注：


	

	

	

	




